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ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСВИЕ ЗА МИНИМАЛНИТЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ДО: 	…………………………………………………………………………………………..
(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
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1.Мултифункционален дефибрилатор - монитор 
с неинвазивен трансторакален пейсмейкър
	

	
		- Дефибрилатор Синхронизиран Бифазен		   	
		- токова форма – импулсна бифазна
		- автоматично измерване на контактното съпротивление с пациента 
- LCD цветен дисплей - диагонал не по-малко от 10 инча
- възможност за едновременно изобразяване на дисплея на 12 ЕКГ отвеждания в режим 6 + 6
- вграден 3-канален термопринтер, скорост на регистриращата хартия 25 и 50 mm/s 
	- памет за не по-малко от 24 часа графични и таблични трендове;
	- мрежово и акумулаторно захранване, с възможност за работа с 2 бр. акумулатори
- възможност за минимум 180 шока с максимална енергия или 2 часа мониторинг при работа с един акумулатор
	- регулиране на енергията – мануално, на степени, поне 8-степени,
	  от 2 до не по-малко от 200 Джаула
	- време на зареждане до максимална енергия – до 8 s
- дефибрилаторът да може да работи както с многократни, така и с еднократни дефибрилиращи електроди в мануален режим, по желание на лекаря
	- инсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електроди
- апаратът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатора
	- тегло на дефибрилатора: до 6 kg 

	Апаратът да е комплект с:
	- 3-изводен ЕКГ пациентен кабел
	- касета за работа с многократни дефибрилиращи електроди за възрастни
	- педиатрични адаптери за дефибрилация
	- еднократни дефибрилиращи / пейсиращи електроди, за възрастни – 1 чифт
	- инсталирана акумулаторна батерия – 2 броя
	- захранващ шнур за 220 V AC – 1 бр.
	- захранващ кабел за 12 V DC – 1 бр.
	- ръководство за работа на български език
	Апаратът да е със следните инсталирани опции:
- Опция 12-канално ЕКГ
Комплект с 10-изводен ЕКГ пациентен кабел

- Опция Пулсоксиметрия
Комплект със сензор тип щипка за пръст за деца и сензор тип щипка за пръст за възрастни  

	- Опция Неинвазивно кръвно налягане
	Комплект с Маншета за възрастни, Маншета за деца, Шлаух за връзка



	



2.Три канален електрокардиограф
	- 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване
		- осветен 3-канален LCD – дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ криви, 
		както и следната информация: 
· дата
· час
· име на пациента
· статус на акумулаторите 
· източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите)
· сърдечна честота
· скорост на записа
· чувствителност
· статус на треморния (мускулния) филтър
· прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел 
· контактния потенциал между пациента и изводите на пациентния кабел в mV – на отделно меню
		
		- вградено мрежово електрическо захранване с LED индикатор
		- вградено акумулаторно захранване и автоматично зареждане на акумулаторите
		- капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа
		- буквено-цифрова клавиатура
		- вграден термален принтер с висока разрешаваща способност
- автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим
- избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен) автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания
- инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой със следните функции: 
· изобразяване върху регистриращата хартия на усреднени комплекси и маркиране на частите на QRS комплекса
· автоматични ЕКГ измервания на: интервали, амплитуди, сърдечни електрически оси
		- скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s
		- чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV или автоматично
		- честота на дискретизация на ЕКГ усилвателя – минимум 1000 Hz
- тегло на електрокардиографа, не повече от 3 kg заедно с батерията и хартията за    
принтера
		- консумирана мощност – по-малко от 30 VA
	- апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни


	


3.Преносим респиратор/вентилатор

	Електрически задвижван транспортен респиратор (неползващ двигателен газ). 
· Лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;
· Избор на захранване: DC, презареждаща вградена батерия;
· CE марка;
· Режими на вентилация: контролирана вентилация, асистирана вентилация, контролирано / асистирана вентилация;
· Минутен обем в обхват 2 до 20 литра;
· Дихателна честота в обхват 5 - 40 пъти за мин.;
· Тригер за асистирано дишане в обхват от -2 до -12 mbar.  
· Възможност за плавно регулиране на лимитиращото налягане в дихателните пътища. Апаратът да алармира ако налягането в дихателните пътища достигне 55 mbar  за възрастни пациенти и 25 mbar за педиатрични пациенти;
· Кислородна концентрация: 60% до 100%;
· Налягане на входящият газ (кислород) - 3,5 bar ± 0,5 bar
· Апаратът да позволява спонтанно дишане на пациента в случай на отпадане на електрическото или пневматично захранване;   
· Мониториране на налягането в дихателните пътища и индикиране на спонтанните респирации;
· Звукови и светлинни аларми за следните параметри: високо и ниско налягане в дихателните пътища, апнеа, недостатъчно захранване с дихателен газ, ниска батерия. Алармената система е подсигурена от самостоятелно батерийно захранване
· Вградена акумулаторна батерия за до 3 часа автономна работа;

Окомплектовка: преасемблирана чанта с кислородна бутилка с вместимост 2 литра, редуцир вентил, свързващ бутилката и респиратора шланг, пациентна дихателна клапа, PVC пациентен шланг за възрастни, педиатрична маска и маска за възрастни, комплект въздуховоди тип „гьодел”, форцепс, усторазтворител, захранващ кабел 12 V DC, монтажен комплект“.



	


              4.Стол за евакуация на пациенти по стълби – два броя
	Мобилен, сгъваем, маневрен специализиран транспортен стол за евакуация на пациенти по стълби 
Отлична маневреност при всякакви повърхности и тесни пространства, вкл. стълби и междустълбищни площадки
Верижен механизъм за надеждно спускане на стола с пациента по стълбите, без да се повдига и носи, с осигурена спирачна система 
Нисък център на тежест от 2-3 см над земята за висока стабилност 
2 броя предни свободно въртящи се гладки колела, с диаметър не по-малък от 10 см 
2 броя  задни 6-инчови неподвижни високи колела, с диаметър не по-малък от 15 см
Стабилна метална конструкция 
Лесно сгъване и разгъване на стола
Заключване на стола в неподвижна позиция независимо дали се ползва или е сгънат за съхранение
Удължаващи се телескопични ръкохватки с фиксиране в 5 позиции за лесно обслужване от персонала независимо от ръста му
Допълнителни задни ръкохватки 
Удължаваща се стъпенка за крака 
Повърхността за сядане да е покрита с пластмасови лесно изваждащи се панели, подлежащи на влажна дезинфекция
Комплект фиксиращи ремъци 
Височина:  95 см (+/2см), Широчина: 50 см +/-2 см, 
Тегло не повече от  15 кг
Товароподемност не по-малка от 220 кг



	






