ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСВИЕ ЗА МИНИМАЛНИТЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ДО: 	…………………………………………………………………………………………..

(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

| 1.Мултифункционален дефибрилатор - монитор с неинвазивен трансторакален пейсмейкър |  |
| --- | --- |
| - Дефибрилатор Синхронизиран Бифазен - токова форма – импулсна бифазна - автоматично измерване на контактното съпротивление с пациента - LCD цветен дисплей - диагонал не по-малко от 10 инча - възможност за едновременно изобразяване на дисплея на 12 ЕКГ отвеждания в режим 6 + 6 - вграден 3-канален термопринтер, скорост на регистриращата хартия 25 и 50 mm/s - памет за не по-малко от 24 часа графични и таблични трендове; - мрежово и акумулаторно захранване, с възможност за работа с 2 бр. акумулатори - възможност за минимум 180 шока с максимална енергия или 2 часа мониторинг при работа с един акумулатор - регулиране на енергията – мануално, на степени, поне 8-степени, от 2 до не по-малко от 200 Джаула - време на зареждане до максимална енергия – до 8 s - дефибрилаторът да може да работи както с многократни, така и с еднократни дефибрилиращи електроди в мануален режим, по желание на лекаря - инсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електроди - апаратът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатора - тегло на дефибрилатора: до 6 kg Апаратът да е комплект с: - 3-изводен ЕКГ пациентен кабел - касета за работа с многократни дефибрилиращи електроди за възрастни - педиатрични адаптери за дефибрилация - еднократни дефибрилиращи / пейсиращи електроди, за възрастни – 1 чифт - инсталирана акумулаторна батерия – 2 броя - захранващ шнур за 220 V AC – 1 бр. - захранващ кабел за 12 V DC – 1 бр. - ръководство за работа на български език Апаратът да е със следните инсталирани опции: - Опция 12-канално ЕКГ Комплект с 10-изводен ЕКГ пациентен кабел - Опция Пулсоксиметрия Комплект със сензор тип щипка за пръст за деца и сензор тип щипка за пръст за възрастни - Опция Неинвазивно кръвно налягане Комплект с Маншета за възрастни, Маншета за деца, Шлаух за връзка |  |

2.Три канален електрокардиограф

| - 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване - осветен 3-канален LCD – дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ криви, както и следната информация: - дата - час - име на пациента - статус на акумулаторите - източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите) - сърдечна честота - скорост на записа - чувствителност - статус на треморния (мускулния) филтър - прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел - контактния потенциал между пациента и изводите на пациентния кабел в mV – на отделно меню - вградено мрежово електрическо захранване с LED индикатор - вградено акумулаторно захранване и автоматично зареждане на акумулаторите - капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа - буквено-цифрова клавиатура - вграден термален принтер с висока разрешаваща способност - автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим - избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен) автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания - инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой със следните функции: - изобразяване върху регистриращата хартия на усреднени комплекси и маркиране на частите на QRS комплекса - автоматични ЕКГ измервания на: интервали, амплитуди, сърдечни електрически оси - скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s - чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV или автоматично - честота на дискретизация на ЕКГ усилвателя – минимум 1000 Hz - тегло на електрокардиографа, не повече от 3 kg заедно с батерията и хартията за принтера - консумирана мощност – по-малко от 30 VA - апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни |  |
| --- | --- |

3.Преносим респиратор/вентилатор

| Електрически задвижван транспортен респиратор (неползващ двигателен газ). - Лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение; - Избор на захранване: DC, презареждаща вградена батерия; - CE марка; - Режими на вентилация: контролирана вентилация, асистирана вентилация, контролирано / асистирана вентилация; - Минутен обем в обхват 2 до 20 литра; - Дихателна честота в обхват 5 - 40 пъти за мин.; - Тригер за асистирано дишане в обхват от -2 до -12 mbar. - Възможност за плавно регулиране на лимитиращото налягане в дихателните пътища. Апаратът да алармира ако налягането в дихателните пътища достигне 55 mbar за възрастни пациенти и 25 mbar за педиатрични пациенти; - Кислородна концентрация: 60% до 100%; - Налягане на входящият газ (кислород) - 3,5 bar ± 0,5 bar - Апаратът да позволява спонтанно дишане на пациента в случай на отпадане на електрическото или пневматично захранване; - Мониториране на налягането в дихателните пътища и индикиране на спонтанните респирации; - Звукови и светлинни аларми за следните параметри: високо и ниско налягане в дихателните пътища, апнеа, недостатъчно захранване с дихателен газ, ниска батерия. Алармената система е подсигурена от самостоятелно батерийно захранване - Вградена акумулаторна батерия за до 3 часа автономна работа; Окомплектовка: преасемблирана чанта с кислородна бутилка с вместимост 2 литра, редуцир вентил, свързващ бутилката и респиратора шланг, пациентна дихателна клапа, PVC пациентен шланг за възрастни, педиатрична маска и маска за възрастни, комплект въздуховоди тип „гьодел”, форцепс, усторазтворител, захранващ кабел 12 V DC, монтажен комплект“. |  |
| --- | --- |

4.Стол за евакуация на пациенти по стълби – два броя

| Мобилен, сгъваем, маневрен специализиран транспортен стол за евакуация на пациенти по стълби Отлична маневреност при всякакви повърхности и тесни пространства, вкл. стълби и междустълбищни площадки Верижен механизъм за надеждно спускане на стола с пациента по стълбите, без да се повдига и носи, с осигурена спирачна система Нисък център на тежест от 2-3 см над земята за висока стабилност 2 броя предни свободно въртящи се гладки колела, с диаметър не по-малък от 10 см 2 броя задни 6-инчови неподвижни високи колела, с диаметър не по-малък от 15 см Стабилна метална конструкция Лесно сгъване и разгъване на стола Заключване на стола в неподвижна позиция независимо дали се ползва или е сгънат за съхранение Удължаващи се телескопични ръкохватки с фиксиране в 5 позиции за лесно обслужване от персонала независимо от ръста му Допълнителни задни ръкохватки Удължаваща се стъпенка за крака Повърхността за сядане да е покрита с пластмасови лесно изваждащи се панели, подлежащи на влажна дезинфекция Комплект фиксиращи ремъци Височина: 95 см (+/2см), Широчина: 50 см +/-2 см, Тегло не повече от 15 кг Товароподемност не по-малка от 220 кг |  |
| --- | --- |